Journée du …/…/2020  Lu - Ma - Me - Je - Ve - Sa	FICHE DE stérilisation

| Coller l’étiquette « test à vide » Stericode |  | ASSISTANT(E) DENTAIRE : (Nom + Signature) | STERILISATEUR Type Classe B Marque : N° A ou 1 N° B ou 2 Cycle : « PRION » 134°C 18mn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| test A VIDE (1 fois par semaine / Tous les lundis matins) |  | TEST HELIX (Cycle 134°C 3,5 mn) Seul dans un sachet au milieu de la cuve 1 fois par jour AVANT le premier cycle | ou | TEST HELIX (Cycle 134°C 18 mn) dans un sachet au milieu de la cuve avec les DM 1 fois par jour AVEC le premier cycle |
| OUI NON (nettoyer le joint et relancer un test) OUI NON (appeler le S.A.V.) |  | Virage uniforme de la couleur Validé Coller la languette Helix (Joindre le test) Non validé |  | Virage uniforme de la couleur Validé Coller la languette Hélix (Joindre le test) Non validé |
| N° Cycle autoclave | Etiquettes Stericode | Contrôles paramétriques à la fin de chaque cycle | Intégrateur physico-chimique Classe 6 Placé à chaque charge dans un sachet |  |
| N° | Coller l’étiquette du « cycle prion » Stericode | OUI NON Température ≥ à 134°C OUI NON Durée palier ≥ à 18 min Test passage OUI NON Siccité OUI NON OUI NON Pression relative ≥ à 2 bars | Collez l’intégrateur PRION pour cette charge |  |
| N° | Coller l’étiquette du « cycle prion » Stericode | OUI NON Température ≥ à 134°C OUI NON Durée palier ≥ à 18 min Test passage OUI NON Siccité OUI NON OUI NON Pression relative ≥ à 2 bars | Collez l’intégrateur PRION pour cette charge |  |
| N° | Coller l’étiquette du « cycle prion » Stericode | OUI NON Température ≥ à 134°C OUI NON Durée palier ≥ à 18 min Test passage OUI NON Siccité OUI NON OUI NON Pression relative ≥ à 2 bars | Collez l’intégrateur PRION pour cette charge |  |
| N° | Coller l’étiquette du « cycle prion » Stericode | OUI NON Température ≥ à 134°C OUI NON Durée palier ≥ à 18 min Test passage OUI NON Siccité OUI NON OUI NON Pression relative ≥ à 2 bars | Collez l’intégrateur PRION pour cette charge |  |